## Sheet1
MODE | I |  | E |  |  | 50 | 53 | 0b | 1 | 10 | 5 | 34 | 12 | 1 | 2 | 0c | 12 | e8 | 3 | c9
| RT | I-RT | E-T | T | Size | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
PC-CMV | R_PIP,R_ RT |  | R_PEEP |  | SET PARAMETERS: EVENT | HEADER:0x53 | HEADER:0x50 | DATA SIZE:0x0B | MODE:0x01 | PIP | PEEP | VTI[LSB] | VTI[MSB] | I | E | RR | FIO2 | RISE TIME[´LSB] | RISE TIME[´MSB] | CHECK SUM
| R_VTI,R_TI |  | R_VTE,R_TE |  | MONITORING PARAMETERS: EACH CYCLE END 1 TIME 0x02 | HEADER:0x4D | HEADER:0x50 | DATA SIZE:0x0E | R_PIP | R_PEEP | R_VTI[LSB] | R_VTI[MSB] | R_VTE[LSB] | R_VTE[MSB] | R_TI[´LSB] | R_TI[´MSB] | R_TE[´LSB] | R_TE[´MSB] | R_FIO2 | R_RISE TIME[´LSB] | R_RISE TIME[´MSB] | R_P_PLATEAU | CHECK SUM
| R_FIO2 |  |  |  | REGULAR MONITORING PARAMETERS: 1ms 0x01 | HEADER:0x52 | HEADER:0x50 | DATA SIZE:0x04 | P_cm_H2O | F_LPM | F_LPM | V_Ml[LSB] | V_mL[MSB] | CHECK SUM
[5 empty] | DATA REQUEST | HEADER:0x52 | HEADER:0x50 | DATA SIZE:0x0B | DATA :0x01 | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | CHECK SUM
[6 empty] | HEADER:0x52 | HEADER:0x50 | DATA SIZE:0x0B | DATA :0x02 | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | ff | CHECK SUM
VC-CMV